双头熏蒸治疗仪1台采购需求参数

一、产品参数

1. 双头中药熏蒸治疗仪机主体外部采用硬质塑胶一体成形，内有安装全电脑控制的分解中药的自控加热装和自控排液装置。
2. 电源条件为:a)额定电压:a.c.220V ， 额定频率:50Hz

b)额定输入功率:2300VA

1. 预加热时间:≤15min(水量适中1.8L)。
2. 治疗时间控制:可在 1~99min 内设定，允差士30s;治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。
3. 工作温度设定控制范围:加热功率分六档可调。
4. 红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。
5. 电脑操作台离地面高度:960mm，允差士5mm。
6. 喷头水平旋转角度 360°，喷头上下旋转角度 70°，喷杆横向调节角度110°,允差±5°。
7. 运行模式:连续运行。
8. 单锅最大加液量为 3L。
9. 微电脑控制操作系统，液晶触控。具有自动漏电保护、自动防干烧。
10. 配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

二、 产品结构及组成

本产品由主机、喷气装置、蒸汽发生器、控制部分组成。

三、 产品适用范围

适用于局部熏蒸。