多频振动治疗仪技术参数

1、主要构成及操作方式

主要由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成。

1.1、结构形式：柜机推车式。

1.2、显示方式：双路电子液晶显示界面，中文菜单操作。

1.3、输出路数及传动形式：双路输出，一路成人标准型传动形式，一路儿童轻便型传动形式。

*1.4、标准型动力头外径尺寸90mm，轻便型动力头外径尺寸50mm,配备11种不同型号的叩击头（成人6种，儿童5种） ，儿童动力头和成人动力头可以徒手互换。

*1.5、操作方式：按键式的操作，参数调节通过﹢﹣键来完成，采用欧姆龙轻触开关，能确保使用更稳定。操作手柄可360度自由转动。

2、主要技术性能参数

2.1、工作模式：手动模式和自动模式。

2.2、手动模式：定时范围为1min-60min，连续可调，步距1min。

频率范围为：成人10Hz-60Hz，连续可调，步距1Hz。

儿童10Hz-30Hz，连续可调，步距1Hz。

2.3、自动模式：定时范围为5min、10min、15min、20min；共有P1-P4（轻柔、标准、加强、超强）四种自动程序模式，全自动七段数三起三落起伏叩击振动。

* 2.4、传动软轴长度：不短于1.8米，采用进口不锈钢传动软轴，经久耐用。

2.5、电源：AC（220+22）V，（50±1）Hz

2.6、输入功率：300VA

3、产品特点

* 3.1、电机：高品质驱动感应电机书面合同质保十年（全国唯一书面质保时间最长）。

3.2、伺服系统电路设计：实现“减震不减频”，即设定的频率与动力实际输出振动频率保持一致，无衰减，治疗效果显著；使得作用于体表的震颤强度减弱，患者可耐受。

3.3、产品面世至少15年以上，确保机器稳定可靠，可连续工作24小时以上。

3.4、采用德国EMC防电磁干扰装置，不影响监测设备的运行和使用。

*3.5、厂家获得国家三类医疗器械许可证、产品二类注册证及高新技术企业证书，通过ISO9001质量认证体系，产品获得高新技术产品认定证书。

儿科

2025年7月10日