经颅多普勒超声机（TCD）技术参数

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

1.2、流速测量范围	：

a)脉冲波（PW）模式：

当超声工作频率为1.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—1000cm/s；

当超声工作频率为1.6MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—625cm/s；

当超声工作频率为2.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—500cm/s；

b)连续波（CW）模式：

当超声工作频率为4.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s；

当超声工作频率为8.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s；

1.3、取样容积：1-20 mm连续可调

1.4、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm。

1.5、增益范围：1～60dB可调，并可自动调整

1.6、动态范围:1-40 dB；

1.7、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间。

1.8、多普勒角度补偿功能： 0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速。

1.9、滤波调节范围:0-800Hz（13档）

1.10、扫描时间: 2.6s、3.1s、3.9s、5.2s、7.8s（5档）

1.11、谱图色条:≥6种，操作界面可调节

1.12、M波色条:≥6种，操作界面可调节

1.13、支持探头类型:1MHz、1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz;

2 、软件功能

2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、SBI（频宽指数）、TI（热指数）。

2.2、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置（如有必要：须附国家食药监部门认可机构的检测证明）。

2.3、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示。

2.4、异常血流提醒功能：常规检查中参数Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断。

*2.5、智能诊断系统（EIA）

2.5.1、检测技术：具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；（需提供彩页或软件截图）

2.5.2、分析诊断：具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；（需提供彩页或软件截图）

2.5.3、侧支循环：具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路18条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；（需提供彩页或软件截图）

2.8、一键优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键控制，快速获得理想频谱。

2.9、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

2.10、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能；

2.11、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告

2.12、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单.

2.13、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

3 、数据管理

3.1 、数据导入及导出：检查条件、功能设置、病案可导入及导出

3.2 、数据检索：可以根据TCD号、病案号、姓名等任意参数快速检索出病例

3.3 、联网及统计：数据分类统计、网络数据库读写

4、探头配置

4.1、探头要求：PW 瑞士原装进口2M探头1个，CW 4M探头1个；

4.2、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；

5、质量保证—质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016

- *6、当地有独立办事处及工程师

- *7、贵州有大于10家公立三甲医院用户

- 2025年6月17日