胰岛素泵技术参数

  - 资质要求：产品为国产第三类医疗器械，具备国家正规认可取得医疗器械注册证、注册变更文件、生产企业医疗器械生产许可证，适用范围：用于糖尿病患者皮下持续输注胰岛素进行血糖控制治疗。生产企业通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证，投标时提供原厂针对本项目唯一授权书、售后服务承诺书。整机质保不少于3年，省内设有售后网点，故障24小时响应，可提供备用机周转服务。

  - 装药方式：3ml笔芯直装（无需储药器）

  - 供电模式：内置锂电池，同时支持7号干电池

  - 蓝牙连接：支持

  - 显示屏：彩屏，多种彩显方案

  - 基础率分段：24/48段

  - 基础率快设：24段法和6段法双数据库

  - 输注频率：0～60次/小时

  - 基础率设置步进量：0.05U/0.1U

  - 每次最小给药量：0.05 u（1u等于0.01毫升）

  - 输注方式：基础输注，临基输注，大剂量输注，方/双波输注

  - 基础率设置范围：0～35u/h

  - 基础率输注允差：±5%或±0.01u/h

  - 临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～200%，持续时间设置范围0～24小时

  - 大剂量设置范围：0～88 u

  - 大剂量输注允差：±3%

  - 大剂量设置模式：常规模式、三餐模式、方/双波模式

  - 大剂量向导计算器：有

  - 大剂量输注速度：可调整，四种脉冲周期：5s、10s、15s、20s

  - 方/双波设置范围：输注剂量设置范围2～88 u；时间设置范围0～240分钟；快输设置范围0～90%，步进量10%

  - 阻塞敏感度：高、中、低三档可调节

  - 键盘锁功能：有

  - 关机功能：有

  - 日总量最大值： 200u

  - 螺杆复位形式：电机驱动

  - 用餐提示：可开启，大剂量输注后10min/20min/30min用餐提示

  - 测血糖提示：可开启，大剂量输注后1h/2h/3h测血糖提示

  - 报警方式：铃声、振动

  - 警示项目：阻塞、阻力大、低药量、药完、低电量、闹铃

  - 回顾记录：日总量、基础率、大剂量、排气、报警记录各500条

  - CPU数量：双CPU

  - 输注管路接口形式：PH2接口

  - IP等级：IPX7