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1. 资质要求：产品为国产第三类医疗器械，具备国家正规认可取得医疗器械注册证、注册变更文件、生产企业医疗器械生产许可证，适用范围：用于糖尿病患者皮下持续输注胰岛素进行血糖控制治疗。生产企业通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证，投标时提供原厂针对本项目唯一授权书、售后服务承诺书。整机质保不少于3年，省内设有售后网点，故障24小时响应，可提供备用机周转服务。
2. 装药方式：3ml笔芯直装（无需储药器）
3. 供电模式：内置锂电池，同时支持7号干电池
4. 蓝牙连接：支持
5. 显示屏：彩屏，多种彩显方案
6. 基础率分段：24/48段
7. 基础率快设：24段法和6段法双数据库
8. 输注频率：0～60次/小时
9. 基础率设置步进量：0.05U/0.1U
10. 每次最小给药量：0.05 u（1u等于0.01毫升）
11. 输注方式：基础输注，临基输注，大剂量输注，方/双波输注
12. 基础率设置范围：0～35u/h
13. 基础率输注允差：±5%或±0.01u/h
14. 临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～200%，持续时间设置范围0～24小时
15. 大剂量设置范围：0～88 u
16. 大剂量输注允差：±3%
17. 大剂量设置模式：常规模式、三餐模式、方/双波模式
18. 大剂量向导计算器：有
19. 大剂量输注速度：可调整，四种脉冲周期：5s、10s、15s、20s
20. 方/双波设置范围：输注剂量设置范围2～88 u；时间设置范围0～240分钟；快输设置范围0～90%，步进量10%
21. 阻塞敏感度：高、中、低三档可调节
22. 键盘锁功能：有
23. 关机功能：有
24. 日总量最大值： 200u
25. 螺杆复位形式：电机驱动
26. 用餐提示：可开启，大剂量输注后10min/20min/30min用餐提示
27. 测血糖提示：可开启，大剂量输注后1h/2h/3h测血糖提示
28. 报警方式：铃声、振动
29. 警示项目：阻塞、阻力大、低药量、药完、低电量、闹铃
30. 回顾记录：日总量、基础率、大剂量、排气、报警记录各500条
31. CPU数量：双CPU
32. 输注管路接口形式：PH2接口
33. IP等级：IPX7
